DHX-Q-3流体监测传感器 Online Liquid Quality Senor

概述

DHX-Q-3是一款用于在线测量润滑油、液压油、绝缘油、机油、燃油、冷却介质等各类流体的电导率、介电常数、水活性、水分含量和温度变化的流体监测传感器。

通过连续记录流体状态的变化，可以及时跟踪介质的老化、降解、污染、更换、污染和进水等异常情况，防止故障发生，7*24H连续监测，切实延长设备维护和换油间隔，降低设备运行成本。

DHX-Q-3还自带了具有自适应功能的自动温度补偿算法，消除由于介质温度变化带来的测量误差，可以输出40℃电导率（C40）和40℃介电常数（P40）及20℃水分饱和度（A20）。由此，带来了更稳定、易判断的设备检修依据。

极大量程：磷酸酯油、润滑油、液压油、绝缘油、透平油、冷却液、机油、燃油等全覆盖

多种参数：电导率、介电常数、水饱和度、水分含量和温度一体输出

专家算法：具有神经网络自适应多参数温度补偿专家算法功能

功能丰富：监测老化、降解、污染、进水、混油等状况，随时掌握状态变化

高效价值：低成本完成流体诊断，延长设备维护和更换周期，降低运营成本

特点

油品

润滑油、液压油

磷酸酯液压油

柴机油

汽油、煤油、柴油

绝缘油

透平油

合成脂

各类轻油、重油等

应用

中大型变压器

大型发电机组

大型柴油机

工业齿轮箱

涡轮增压器

工业润滑液压系统

燃气轮机等任何需要检测

油降解和污染物进入的场合

参数

| 电导率 |  |
| --- | --- |
| 量程 | 0.1 … 200,000 pS/m (或定制量程) |
| 分辨率 | 0.01 pS/m |
| 准确度 | ±1 pS/m或±3% 二者取大者 |
| 介电常数 |  |
| 量程 | 1…8 |
| 分辨率 | 1×10-6 |
| 准确度 | ±0.001或±3% 二者取大者 |
| 水饱和度 |  |
| 量程 | 0…100 %RH 1) |
| 分辨率 | 0.001 %RH |
| 准确度 | ±3% |
| 水分含量 |  |
| 量程 | 0…100,000 ppm 2) |
| 分辨率 | 1 ppm |
| 准确度 | ±10 ppm或±10 % 二者取大者 |
| 温度 |  |
| 量程 | -40…120 ℃ 3) |
| 分辨率 | 0.01 ℃ |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| 其他参数 |  |
| 适用油品 | 润滑油、液压油、绝缘油、冷却液、机油、燃油等 |
| 响应时间 | ＜1分钟 |
| 输出 | RS485 Modbus RTU，可定制RS232,CAN,RJ45,4G,WIFI等 |
| 电源要求 | DC10V-28V，<100mA |
| 容许压力 | <50bar 3) |
| 容许流速 | 0…5m/s |
| 粘度范围 | 无限制 |
| 工作温度 | -20-85℃ |
| 存储温度 | -30-105℃ |
| 机械接口 | G1/4” |
| 紧固力矩 | 35±5Nm |
| 电气接口 | M12*1.0，8芯 |
| 连接电缆 | 5芯10米，UL20866 6*22AWG |
| 电磁兼容标准 | EN 61000、EN61326 |
| 抗振动能力 | 20G/正弦波 |
| 防爆等级（可选） | Ex ib IIC T6 Gb |
| 其他认证 | CE、ROHS |
| 壳体材料 | 316不锈钢，阳极氧化铝 |
| 密封材料 | 氟胶FKM，丁晴橡胶 |
| 防护等级 | IP65 |
| 重量 | 约520克 |

备注：

- 水分饱和度（relative humidity saturation）：单位%RH，量程0…100%RH; 又称为水活性（water activity）：单位aw，量程0…1aw。

- 水分含量（dissolved water content）：单位ppm，与油品基础油、添加剂和制作工艺相关，需要查询油品标定数据库完成ppm值输出；

- 可定制更大温度和压力应用范围

尺寸（mm）

接线（M12公端）

| 1）红色 | DC24V+ |
| --- | --- |
| 2）黑色 | DC24-GND |
| 4）白色 | RS485+/A |
| 5）绿色 | RS485-/B |

阈值设定（出厂默认）

| 序号 | 参数 | 报警阈值设定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40℃介电常数（P40）变化率 | -15%、+15% VS P40（新油） |
| 2 | 40℃电导率（C40）变化率 | -100%、+200% VS C40（新油） |
| 3 | 20℃水分饱和度（A20） | ＞90% |
| 4 | 水分含量 | ＞600ppm（需根据油品设定） |
| 5 | 油温 | ＞70℃ |

*P40,C40参考值需经新油校准获得，详见用户手册“SETNEW”命令。

*以上阈值设定为产品出厂默认，用户可根据需求自行定义报警阈值。

故障表征

DHX-Q-3自装入机器后，时刻监测着油的介电常数、电导率、水活性、水分含量和温度，并自动温度补偿到40℃介电常数和40℃电导率以得到稳定的检测依据。通过这些参数的实时检测与分析，实现了对润滑油状态分析和诊断，对智能运维和设备精益化管理提供可靠的、及时的判据，不仅降低人工成本，更重要的是降低了维修成本和设备停产成本。

| 序号 | 参数 | 表征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电导率 | 燃油稀释、酸值增加、油品老化和降解、 外部污染进入、混油和换油 |
| 2 | 介电常数 | 发动机烟灰、正戊烷不溶物增加、磨损加剧 冷却系统进水、混油、油品降解和老化 |
| 3 | 水分饱和度 | 一旦达到或接近饱和点，会出现游离水，可能引起腐蚀加剧、润滑效果不良、燃烧不充分 |
| 4 | 水分含量 | 可能引起腐蚀加剧、润滑效果不良、燃烧不充分 |
| 5 | 油温 | 温度过高、设备负荷加剧、润滑不良、冷却散热系统故障等 |

选型表

地址：广东省深圳市宝安区ICC产业城E栋3层  邮编：518128

电话：0755-86577091  传真：0755-26905171

网址：www.inlimt.com   邮箱：wangyc@inlimt.com